## Formato 7.1 Opinion Favorable
FORMATO 7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO - PERÍODO 2026-2028
REGIÓN: AREQUIPA
[16 empty] | CRITERIOS DE EVALUACION | [5 empty] | FUENTE DE EVALUACION
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CÓDIGO IPRESS | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO | TIPO DE EQUIPAMIENTO | CODIGO PATRIMONIAL | MARCA | MODELO | SERIE / PLACA DE RODAJE | ANTIGÜEDAD (AÑOS) | VIDA UTIL | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | CONCLUSIONES DE LA EVALUACION ** | FUENTE: EESS O PROVEEDOR | N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION | FRECUENCIA / AÑO | ACTIVIDADES PRINCIPALES | PRIORIDAD MULTIANUAL (2026 2027, 2028) | OBSERVACIONES
1 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO -ZOONOSIS | CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 440 L APROX. HASTA -86º C | ELECTROMECANICO | 112224260001 | DOMETIC | TCW2000 | 3151296 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 0768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
2 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 440 L APROX. HASTA -86º C | ELECTROMECANICO | 112224260002 | DOMETIC | TCW2000AC | 3051295 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 0768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
3 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1380 | IQUIPI | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 L | ELECTROMECANICO | 112255640001 | DULAS LEC MEDICAL | VC65-2 | 30200057444441784 | 8 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
4 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L | ELECTROMECANICO | 112260390009 | VESTFROST | MK-204 | 20124013757 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio o reparación de sensor de temperatura. - Revisión y reparación y desagua de tubo de drenaje. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
5 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L | ELECTROMECANICO | 112260390019 | VESTFROST | MK-144 | 20124321347 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
6 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L | ELECTROMECANICO | 112260390020 | VESTFROST | MF 314 | 20131007462 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de empaquetadura. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
7 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPS CADENA DE FRIO | INMUNIZACIONES | CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 138 L | ELECTROMECANICO | 112260390037 | VESTFROST | MF 214 | 20131112555 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
8 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS NUTRICION Y DIETETICA | COCINA | CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L | ELECTROMECANICO | 112260390040 | VESTFROST | MF 314 | 20131112622 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
9 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L | BIOMEDICO | 112260390041 | VESTFROST | MK-304 | 20124849088 | 9 | 10 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de termostato y de sensor. - Una pata de soporte o reemplazo equivalente para mantener el nivel y la estabilidad. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
10 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPS CADENA DE FRIO | INMUNIZACIONES | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L | ELECTROMECANICO | 112260390048 | VESTFROST | MK-204 | 20124321336 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
11 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | REFRIGERADORA CONGELADORA DE REACTIVOS | ELECTROMECANICO | 112260390054 | BIOBASE | BXV-V1000M | 1602001509BXC -V1000M | 6 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
12 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS | ELECTROMECANICO | 112261880003 | CIMSA | RL-100L | L-125 | 4 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
13 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPS CADENA DE FRIO | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS | ELECTROMECANICO | 112261880004 | CIMSA | RL-100L | L-126 | 4 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
14 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPS FARMACIA | FARMACIA | REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO DE 386 L | ELECTROMECANICO | 112261880005 | BIOBASE | BXC V360M | 1602001509BXC360M | 4 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de enfriamiento con puerta cerrada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
15 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ANALIZADOR BIOQUIMICO | BIOMEDICO | 532202400009 | AWARENESS | 3300 | 3300-8271 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación del procedimiento con controles y muestra de sangre. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
16 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | TRAUMA SHOCK | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS | BIOMEDICO | 532204420001 | EDAN | I15 | 960360-M18400520002 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación del procedimiento con controles y muestra de sangre. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
17 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | TRAUMA SHOCK | ASPIRADORA DE SECRECIONES PARA ADULTOS | BIOMEDICO | 532208120040 | MEDI-PUMD | 1633GL | 061700007525 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de presión negativa. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
18 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | MEDICINA - HOSPITALIZACION | ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL | BIOMEDICO | 532208120041 | THOMAS | 1633GL | 51700007326 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de mangueras y filtros - Revisión de presión negativa. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
19 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL | BIOMEDICO | 532208120042 | THOMAS | 1633GL | 5170007318 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de presión negativa. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
20 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | ASPIRADORA DE SECRECIONES | BIOMEDICO | 532208120043 | THOMAS | 1633 GL | 31400005361 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de mangueras y filtro para mantener operatividad. - Revisión de presión negativa. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
21 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | ALMACEN | ASPIRADORA DE SECRECIONES | BIOMEDICO | 532208120045 | THOMAS | 1637 | 61600001186 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de presión negativa. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
22 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL | BIOMEDICO | 532210020017 | DAIWA | DI-2000 | DI20EGAI022 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de configuración de alarmas. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
23 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | MEDICINA - HOSPITALIZACION | BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL | BIOMEDICO | 532210020019 | DAIWA | DI-2200 | DI22EXP1407008 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
24 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | GINECO-OBSTETRICIA HOSPITALIZACION | BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL | BIOMEDICO | 532210020020 | DAIWA | DI-2200 | DI22EXP1412001 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de configuración de parámetros. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
25 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | ALMACEN | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL | BIOMEDICO | 532210020021 | DAIWA | DI-2000 | DI20EXP1503009 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
26 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | ALMACEN | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL | BIOMEDICO | 532210020022 | DAIWA | DI-2000 | DI20EXP1503010 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
27 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | TRAUMA SHOCK | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL | BIOMEDICO | 532210020023 | DAIWA | DI-200 | DI20EGBC113 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
28 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL | BIOMEDICO | 532210020024 | DAIWA | MEDIFUSION DI-200 | D120EGBC100 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de configuración de alarmas. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
29 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | MEDICINA - HOSPITALIZACION | BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL | BIOMEDICO | 532210020025 | DAIWA | DI-2200 | DI22EGCJ014 | 3 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de volumen de salida y sistema peristaltico. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
30 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO - TBC | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II | BIOMEDICO | 532210730001 | EUROCLONE | TOP SAFE 1.2 | N02L51N6802 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de la intensidad de lampara UV | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
31 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS HOSPITALIZACION | ALMACEN | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDO | BIOMEDICO | 532211570001 | VITAL SIGNS INC. A GE | EN-FLOW | 30931063 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
32 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS | BIOMEDICO | 532220490023 | BIOLAB | 80-2 | 41118011 | 4 | 5 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Cambio de temporizador, Verificacion de RPM | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
33 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS | BIOMEDICO | 532220490024 | PREMIERE | XC-L5 | 2016112380 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de RPM de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
34 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA TUBOS | BIOMEDICO | 532220490025 | BOECO | C-28A | 001853-05 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de RPM de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
35 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO | BIOMEDICO | 532220690021 | DLAB | DM1424 | LM51001079 | 5 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio o Reparación de plato porta tubos. - Verificación de RPM de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
36 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO | BIOMEDICO | 532220690024 | DLAB | DM 1424 | LM5G001060 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de RPM de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
37 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO | BIOMEDICO | 532220690025 | BOECO | HC-240 | 0001334-03 | 4 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio o reparación de bloqueo de tapa. - Verificación de RPM de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
38 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS | BIOMEDICO | 532223110014 | DIGISYSTEM LABORATORY | DBC-9D-M | BCM-16090051 | 6 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcto conteo y pulsadores. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
39 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS | BIOMEDICO | 532223110015 | GEMMY | DBC - 8E | 1509215 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcto conteo y pulsadores. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
40 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | CUNA DE CALOR RADIANTE | BIOMEDICO | 532227630001 | NINGBO DAVID | HKN-90 | 21120201034 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de sensor de temperatura. - Cambio de socket/base de conexión al foco halógeno dicroico. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
41 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | SALA DE PARTOS | CUNA DE CALOR RADIANTE | BIOMEDICO | 532227630002 | NINGBO DAVID | HKN-90 | 21120201037 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
42 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | CUNA DE CALOR RADIANTE | BIOMEDICO | 532227630003 | FANEM | 2051-UCI | NAJ-22007 | 7 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de sensor de temperatura. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
43 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | DESFIBRILADOR | BIOMEDICO | 532230010005 | LIFEGAIN | CU-HD1 (LIFEGAIN) | M2009C008 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de carga y descarga para desfibrilación. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
44 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | GINECO-OBSTETRICIA HOSPITALIZACION | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA | BIOMEDICO | 532230960025 | HUNTLEIGH | FD1 | 21FD1PX34375117 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de funcionamiento de transductor. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
45 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | OBSTETRICIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL | BIOMEDICO | 532230960028 | BISTOS | BT-220 | BGFC0010 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de funcionamiento de transductor. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
46 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | SALA DE PARTOS | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA | BIOMEDICO | 532230960029 | EDAN | SD6 | M18A01320003 | 4 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de batería de transductor de Littio recargable 3,7V 800mAh - Reparación o reemplazo de pines de carga magnético. - Verificación de funcionamiento de transductor. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
47 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | TRAUMA SHOCK | ELECTROCARDIOGRAFO | BIOMEDICO | 532234770016 | CARDIOLINE | AR600VIEW | 0108171B | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
48 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | EMERGENCIA | ELECTROCARDIOGRAFO | BIOMEDICO | 532234770017 | CARDIOLINE S.P.A. | AR600VIEWBR | 0139170B | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
49 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | MEDICINA 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIOMEDICO | 532234770019 | MORTARA | ELI-230 | 115330268628 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
50 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | MEDICINA 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIOMEDICO | 532234770020 | MORTARA | ELI-230 | 1155510285206 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
51 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | ELECTROCAUTERIO | BIOMEDICO | 532235720011 | LED SPA | SURTRON 200 | 3650226645 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de configuración de potencia. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
52 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | BIOMEDICO | 532247220014 | GNATUS | TIMEX-70 | 4283039006 | 8 | 8 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de toma de placas. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
53 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | EQUIPO DESTRUCTOR DE AGUJAS | BIOMEDICO | 532247890001 | BESTMAN | BD-310 | 30014468 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de incinerado. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
54 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | TRAUMA SHOCK | EQUIPO DESTRUCTOR DE AGUJAS | BIOMEDICO | 532247890002 | BETMANN | BD310-PLUS | ZJ180709211/02 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de incinerado. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
55 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO | ECOGRAFIA | ECOGRAFO PORTATIL | BIOMEDICO | 532250000008 | SONOSCAPE | A6 | 26315313 | 7 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de sondas. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
56 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO | SALA DE ECOGRAFIA | EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DOPPLER COLOR 4D | BIOMEDICO | 532250000009 | ITACHI ALOKA | F-37 | 204E8802 | 5 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de sondas. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
57 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | EQUIPO NEBULIZADOR | BIOMEDICO | 532255710067 | THOMAS | 1147 | 51500002426 | 6 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de presion de aire. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
58 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | EQUIPO NEBULIZADOR | BIOMEDICO | 532255710071 | THOMAS | 1147 | 80900000362 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de presion de aire. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
59 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ENFERMERIA | EQUIPO NEBULIZADOR | BIOMEDICO | 532255710074 | NS | INALAMAX | DU63407 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de presion de aire. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
60 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO DIABETES | ESTERILIZADOR | BIOMEDICO | 532260470086 | MEMMERT | SN-30 | B114.1852 | 7 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
61 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ESTERILIZADOR DE CALOR SECO | BIOMEDICO | 532260470087 | DIGISYSTEM LABORATORY | DSO-300D | 15100206 | 7 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
62 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | ESTERILIZADOR A VAPOR | BIOMEDICO | 532260470088 | MEMMERT | 30-1060 | B215-2593 | 6 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
63 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | ESTERILIZADOR A VAPOR | BIOMEDICO | 532260470090 | MM | SELECTOMAT PL COMPACT LINE 666-2 CL | B160805, B160806K | 6 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | -cambio de empaquetadura, cambio de valvulas, cambio de filtros, reparacion de bomba de vacio, configuracion de software de tarjeta de control | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
64 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPS CENTRAL DE ESTERILIZACION | SALA DE ESTERILIZACION | ESTERILIZADOR A VAPOR | BIOMEDICO | 532260470097 | SERCON | ECOSPEED | 019 160055 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Kit de mantenimiento anual (Empaquetadura, filtros, válvulas, etc.). - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
65 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ESTERILIZADOR DE CALOR SECO | BIOMEDICO | 532260470098 | POL-EKO | SLW 53 STD | SW5SF 140009 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Pequeño ajuste de posición de puerta. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
66 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | ESTERILIZADOR | BIOMEDICO | 532260470099 | PHOENIX LUFERCO | AB-60 BV | 03582 | 4 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | -cambio de empaquetadura, cambio de valvulas, cambio de filtros, reparacion de bomba de vacio, configuracion de software de tarjeta de control | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
67 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO - TBC | ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 150 L | BIOMEDICO | 532260470105 | TUTTNAUER | 5075ELVCPVG- D | 16110137 | 3 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
68 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1372 | QUICACHA | I-2 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 80 L | BIOMEDICO | 532260470107 | BIOBASE | BKM-Z808 | BKMZ80B19111001 | 5 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | Revision de valvulas selenoide, revision y limpieza del generador de vapor, revision desmontaje e instalacion del termostato de control del generador, limpieza interna de la camara del esterilizador, pruebas de funcionamiento, kit de mantenimiento (Empaquetadura, filtros, válvulas, etc.) - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
69 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO DE COMPUTO | ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 85 L | BIOMEDICO | 532260470108 | TUTTNAUER | 3870EA-D | 242534 | 3 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | -cambio de empaquetadura, cambio de valvulas, cambio de filtros, reparacion de bomba de vacio, configuracion de software de tarjeta de control | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
70 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650038 | HEMOCUE | HB-201 | 1513013161 | 7 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
71 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO NIÑO SANO | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650057 | HEMOCUE | HB 201 | 1541013236 | 7 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
72 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | NIÑO SANO | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650063 | HEMOCUE | HB 201 | 1921014223 | 7 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
73 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ENFERMERIA | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650070 | HEMOCUE | HB201 | 1623013318 | 6 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
74 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO NIÑO SANO | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650086 | HEMOCUE | HB301 | 1807821043 | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
75 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | NIÑO SANO | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650087 | HEMOCUE | HB 201+ | 1851014105 | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
76 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | NIÑO SANO | HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | BIOMEDICO | 532266650088 | HEMOCUE | HB 201+ | 1851014101 | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Dotacion de baterías AA x4. - Verificación y comparación de resultado con laboratorio. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
77 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS | BIOMEDICO | 532269990016 | FANEM | INFANT INCUBATOR 1186 | CN-4451 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
78 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO | SALA DE PARTOS | LAMPARA CIALITICA | BIOMEDICO | 532270940012 | KIP | ORDINARY LIGHT 4REF | 54 | 8 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de focos halogenos para lampara cialitica (X5) - Verificación de intensidad de luz adecuada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
79 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | LAMPARA CIALITICA | BIOMEDICO | 532270940014 | MERIVAARA | MERILED L5 | 151002-132828 | 8 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de intensidad de luz adecuada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
80 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | SALA DE OPERACIONES - SALA3 | LAMPARA CIALITICA DE TECHO | BIOMEDICO | 532270940015 | MERIVAARA | MERILED L5 | 160819-139172 | 7 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de intensidad de luz adecuada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
81 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | LAMPARA CIALITICA DE TECHO | BIOMEDICO | 532270940016 | MERIVAARA | MERILED DUO | 160819-139171 | 7 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de intensidad de luz adecuada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
82 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | LAMPARA CIALITICA RODABLE | BIOMEDICO | 532270940018 | INFIMED | ONYXTL-01 | 463913169 | 4 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de intensidad de luz adecuada. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
83 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560010 | MEIJI | MT4200L | 138933 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio o reparación(lubricación y ajuste) de reguladores macro y micro. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
84 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560011 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7K13401 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
85 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560012 | BOECO | BM-180 | 001131 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
86 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560013 | BOECO | BM-180 | 001139 | 9 | 10 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Cambio de Objetivo x100 / 1,25 oil, Verificacion de enfoque y visualizacion | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
87 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO - TBC | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560014 | MEIJI | MT4200L | 128314 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
88 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO - TBC | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560015 | MEIJI | MT4200L | 128200 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
89 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO | BIOMEDICO | 532278560016 | BOECO | BM-180 | 3892 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
90 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO | BIOMEDICO | 532278560018 | BOECO | BM-180 | '003897 | 9 | 10 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | Cambio de lámpara halógena 6V 20W, Verificacion de enfoque de visualizacion | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
91 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1380 | IQUIPI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560022 | BOECO | BM-120 | '005512 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
92 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560023 | BOECO | N-120 | '005518 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Mayor lubricacion de carril de obturador. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
93 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560024 | BOECO | N-120 | 005520 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Extracción de tornillo roto. - Restitución de tornillo para la platina. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
94 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560025 | BOECO | N-120 | '005501 | 9 | 10 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de lámpara halógena 6V 20W. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
95 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560027 | MEIJI | MT4200L | 128070 | 9 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
96 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560028 | BOECO | BM-120 | 000845 | 9 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
97 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560029 | BOECO | BM-120 | 000827 | 9 | 10 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Limpieza de objetivos. - Cambio de Objetivo x100 / 1,25 oil. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
98 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | ZOONOSIS | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560030 | LABOMED | LUXEO 4Z | 12121993 | 9 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
99 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO -ZOONOSIS | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560031 | LABOMED | LUXEO 4D | 13072398 | 9 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
100 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560032 | LW SCIENTIFIC | REVELATION III | 002374 | 9 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
101 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560036 | MEIJI | MT4200L | 128113 | 8 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
102 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560042 | BOECO | BM-800 | '000126 | 5 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de potenciómetro regulador de luz. - Verificación de enfoque y visualización. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
103 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560043 | ACCUSCOPE | 3012 | 3012-4573 | 4 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Cambio de fuente de luz con regulador de salida: 3,4 - 4 VDC (5W - LED) | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
104 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | TRAUMA SHOCK | MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA | BIOMEDICO | 532281710007 | EDAN | IM70 | 360080-M18901210003 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
105 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | OBSERVACION ADULTO | MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA | BIOMEDICO | 532281710008 | EDAN | IM70 | M189001210004 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
106 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | MONITOR DESFIBRILADOR | BIOMEDICO | 532281800003 | CU MEDICAL | LIFE GAIN CU.HD1 | M4017E011 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de carga y descarga para desfibrilación. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
107 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | OBSERVACION ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | BIOMEDICO | 532281800004 | CU MEDICAL | LIFE GAIN CU.HD1 | M4013D018ES | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de carga y descarga para desfibrilación. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
108 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | MEDICINA - HOSPITALIZACION | MONITOR DESFIBRILADOR | BIOMEDICO | 532281800005 | CU MEDICAL | PARAMEDIC CU-ER5 | S5P26A048 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de carga y descarga para desfibrilación. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
109 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | SALA DE PARTOS | MONITOR FETAL | BIOMEDICO | 532281880012 | BISTOS | BT350 | ADBA 90155 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de funcionamiento de transductor(es). | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
110 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO OBSTETRICO | SALA DE PARTOS | MONITOR FETAL | BIOMEDICO | 532281880013 | EDAN | F-3 | M17812200006 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de funcionamiento de transductor(es). | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
111 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | MONITOR MULTI PARAMETRO | BIOMEDICO | 532281970014 | MINDRAY | IMEC12 | EV-53016775 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
112 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | SALA DE OBSERVACION | MONITOR MULTI PARAMETRO | BIOMEDICO | 532281970015 | MINDRAY | IMEC12 | EV-53016776 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
113 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | SALA DE OBSERVACION | MONITOR MULTI PARAMETRO | BIOMEDICO | 532281970016 | MINDRAY | IMEC12 | EV-53016777 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de monitoreo de señales. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
114 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES | RADIOLOGIA | OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL | BIOMEDICO | 532288080001 | EDAN | H-100N | M17202360008 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
115 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | PEDIATRIA - HOSPITALIZACION | OXIMETRO DE PULSOS | BIOMEDICO | 532288080002 | MINDRAY | PM60 | CR-72178195 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
116 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | MEDICINA - HOSPITALIZACION | OXIMETRO DE PULSOS DE MESA | BIOMEDICO | 532288390059 | EDAN | M3A | 260557-M17202640009 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
117 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | EMERGENCIA | OXIMETRO DE PULSOS DE MESA | BIOMEDICO | 532288390060 | EDAN | M3A | 260557-M17202640010-01 | 5 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Reparación y cambio de pulsador con botón de encendido. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
118 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | EMERGENCIA | OXIMETRO DE PULSOS | BIOMEDICO | 532288390061 | EDAN | M3A | 360125-M18207030004-01 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
119 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | EMERGENCIA | OXIMETRO DE PULSOS | BIOMEDICO | 532288390062 | EDAN | M3A | 260557-M17202640011-01 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
120 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | EMERGENCIA | OXIMETRO DE PULSOS | BIOMEDICO | 532288390063 | EDAN | M3A | 260557-M17202640015-01 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
121 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | ALMACEN | OXIMETRO DE PULSOS | BIOMEDICO | 532288390072 | CHOISEMMED | OXYWATSH C2F | 152815000315 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
122 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | ALMACEN | OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL | BIOMEDICO | 532288390074 | MINDRAY | VS-800 | BY-61154862 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
123 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TRIAJE | OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL | BIOMEDICO | 532288390075 | MINDRAY | VS-800 | BY-61154863 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de correcta medición de oximetria y saturación | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
124 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA | BIOMEDICO | 532298200016 | GNATUS | SYNCRUS GL | 4830390071 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de compresor - Verificación de movilidad, piezas de mano y salida de aire/agua. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
125 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA | BIOMEDICO | 532298200017 | GNATUS | SYNCRUS L-S | 4830390085 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de compresor. - Botella de agua de sistema flush de 1L. - Cambio de mangueras de aire/agua. - Verificación de movilidad, piezas de mano y salida de aire/agua. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
126 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA | BIOMEDICO | 532298200018 | GNATUS | SYNCRUS L-S | 4830390067 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Cambio de botella de sistema flush, cambio de manguera de aire | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
127 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | BIOMEDICO | 532298200020 | AJAX | AJ11 | 111405 | 9 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de compresor. - Verificación de movilidad, piezas de mano y salida de aire/agua. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
128 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | BIOMEDICO | 532298200027 | KAVO | S-T BASICA | 217149794 | 4 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Revisión de compresor. - Revisión detallada de existencia de fugas de aire o agua. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
129 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | VIDEO LARINGOSCOPIO | BIOMEDICO | 532299800001 | VIDEOTRACK | VTRACK01 | MA0116120013 | 5 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificacíon de camara y resolucion de imagen. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
130 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1380 | IQUIPI | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO | SALA DE PARTOS | MESA HIDRAULICA QUIRURGICA GINECOLOGICA | BIOMEDICO | 536459520002 | PARTURITIOM | KL-2C | 24110312083 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Cambio de reten, cambio de manivela | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
131 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | COAGULOMETRO | BIOMEDICO | 602217750001 | MERILYZER | CLOTQUANT2 | 051106 | 5 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verficicación con controles y muestra de sangre. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
132 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1351 | CENTRO DE SALUD CARAVELI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ESPECTROFOTOMETRO | BIOMEDICO | 602239530012 | BOECO | S-200-VIS | 6987034 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación del procedimiento con controles y muestra de sangre. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
133 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | ESPECTROFOTOMETRO | BIOMEDICO | 602239530013 | RIELE | 5010 | 15590 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación del procedimiento con controles y muestra de sangre. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
134 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1380 | IQUIPI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | EQUIPO DE BAÑO MARIA | BIOMEDICO | 672243310011 | JSB | 271 | 4719458 | 8 | 8 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Cambio de sistema regulador de temperatura | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
135 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1352 | CENTRO DE SALUD ACARI | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | EQUIPO DE BAÑO MARIA | BIOMEDICO | 672243310012 | MEMMERT | WNB 22 | L514.0863 | 7 | 8 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
136 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | EQUIPO DE BAÑO MARIA | BIOMEDICO | 672243310014 | MEMMERT | WNE10 | L317.0724 | 5 | 8 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
137 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | EQUIPO DE BAÑO MARIA | BIOMEDICO | 672243310015 | BOECO | XMTE-200 | 9395712BC | 4 | 8 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°001-2024 | 1 | - Mantenimientos propios del modelo del equipo. - Verificación de estabilidad de temperatura durante el periodo de tiempo de trabajo. | 1 | APROBADO CON R.G.R. N` 557-2024-GRA/GRS/GR-OEPD
138 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L | BIOMEDICO | 112260390057 | VESTFROST | VLS 304 | 866249 | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N° 001-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de presión del gas refrigerante. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
139 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ENFERMERIA | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 kg | BIOMEDICO | 602206160157 | SECA | 769 | 526260 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N° 001-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas - Revisión y entrega de pilas o baterías necesarias (caso corresponda). - Revisión y ajuste de estabilidad. - Verificación de tallímetro. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Entrega de pilas de repuesto (AA x3) - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
140 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO | BIOMEDICO | 532202400015 | URIT | CA-80 | CA80Y00528 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N° 001-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Revisión y limpieza conectores, módulos y tarjetas. - Revisión y limpieza del sistema óptico. - Revisión y limpieza de filtros. - Revisión y limpieza de celda de flujo. - Revisión del sistema de absorción de muestra. - Revisión de intensidad de luz. - Revisión de programación de pruebas. - Calibración y ajuste de factor de pruebas bioquímicas necesarias. - Entrega de lampara de repuesto. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
141 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DENTAL - ULTRASONIDO | BIOMEDICO | 532258030001 | DTE | D1 | S20A0604D71 | 4 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N° 001-2025 | 1 | - Inspección visual del equipo. - Revisión de ajuste de potencia de ultrasonido. - Revisión, limpieza y desinfección de punta del desincrustador. - Revisión de ajuste de frecuencia de vibración de punta. - Revisión y limpieza de tarjeta de control. - Limpieza y desinfección externa. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
142 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | S.I.S. | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140017 | COLDPOINT | SPLIT TYPE CHWC-12P | S/S | 1 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N° 001-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
143 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1346 | LA PAMPA | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | TELEMEDICINA | OXIMETRO DE MESA | BIOMEDICO | 532288080028 | BISTOS | BT-720 | DEPB0423 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N° 001-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Desmontaje del equipo. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Revisión de sistema de alimentación y batería. - Cambio y entrega de 2 sensores de saturación (dedal). - Montaje del equipo. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
144 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L | BIOMEDICO | 112260390055 | VESTFROST | VLS 304 | 866257 | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de presión del gas refrigerante. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
145 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS | BIOMEDICO | 532220490027 | GREATLAB | HW12M | 12M2104207 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos - Revisión y limpieza de la base. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza rotor. - Revisión y limpieza del motor. - Revisión y engrase de rodamientos. - Revisión del sistema de control electrónico, limpieza de las tarjetas, contactos y terminales. - Revisión del sistema de control de velocidad. - Revisión del sistema de control de tiempo. - Revisión y limpieza de tapa. - Revisión y limpieza de cámara. - Revisión del interruptor de encendido. - Verificación de RPM con tacómetro. - Entrega o cambio de escobillas de carbón (condicional al tipo de motor). - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
146 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA TUBOS | BIOMEDICO | 532220490028 | BOECO | SC-8 | 0000646-04 | 3 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos - Revisión y limpieza de la base. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza rotor. - Revisión y limpieza del motor. - Revisión y engrase de rodamientos. - Revisión del sistema de control electrónico, limpieza de las tarjetas, contactos y terminales. - Revisión del sistema de control de velocidad. - Revisión del sistema de control de tiempo. - Revisión y limpieza de tapa. - Revisión y limpieza de cámara. - Revisión del interruptor de encendido. - Verificación de RPM con tacómetro. - Entrega o cambio de escobillas de carbón (condicional al tipo de motor). - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Prueba de funcionamiento | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
147 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROCENTRIFUGA | BIOMEDICO | 532278200003 | GREETMED | SH-120 | 201025179 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos - Revisión y limpieza de la base. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión, limpieza del plato porta capilares. - Revisión y limpieza del motor. - Revisión y engrase de rodamientos. - Revisión del sistema de control electrónico, limpieza de las tarjetas, contactos y terminales. - Revisión del sistema de control de velocidad. - Revisión del sistema de control de tiempo. - Revisión y limpieza de tapa. - Revisión y limpieza de cámara. - Revisión del interruptor de encendido. - Verificación de RPM con tacómetro. - Entrega o cambio de escobillas de carbón (condicional al tipo de motor). - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
148 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO BINOCULAR | BIOMEDICO | 532278560046 | BOECO | BM-190/SP | G2022060404 | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y limpieza de lámpara. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión, limpieza, ajuste mecánicos y lubricación de piezas móviles. - Revisión y limpieza del sistema óptico, lentes, condensadores, oculares y objetivos. - Revisión y ajuste del revolver. - Revisión del sistema de control electrónico, limpieza de las tarjetas contactos y terminales. - Revisión del interruptor de encendido. - Revisión y ajustes del brazo. - Revisión y ajustes del cabezal. - Revisión y ajuste de platina. - Revisión y ajuste del sistema de ajuste macrométrico y micrométrico. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. Entrega o cambio de lampara de repuesto. - Cambio de objetivo 100X (1.25 OIL) - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
149 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ESPECTROFOTOMETRO | BIOMEDICO | 602239530015 | RIELE | PROTOMETER 5010+ | 21871 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Revisión y limpieza conectores, módulos y tarjetas. - Revisión y limpieza del sistema óptico. - Revisión y limpieza de filtros. - Revisión y limpieza de celda de flujo. - Revisión del sistema de absorción de muestra. - Revisión de intensidad de luz. - Revisión de programación de pruebas. - Calibración y ajuste de factor de pruebas bioquímicas necesarias. - Entrega de lampara de repuesto. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
150 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | PLANIFICACION FAMILIAR | DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL | BIOMEDICO | 532230960044 | EDAN | SD5 | M23C17680030 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°002-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y verificación de transductor. - Limpieza interna y externa de la sonda. - Verificación del sistema de alimentación eléctrica. - Verificación de funcionamiento de batería y sistema de carga. - Revisión de la funcionalidad Doppler. - Revisión y limpieza de conectores y cables. - Verificación de volumen de altavoz. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
151 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1359 | P.S. JUAN PABLO V. Y G. | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L | BIOMEDICO | 112260390064 | VESTFROST | VLS 304 | 866482 | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°003-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de presión del gas refrigerante. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
152 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1359 | P.S. JUAN PABLO V. Y G. | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | BIOMEDICO | 532298200029 | JOIN CHAMP | ZC-S300 | S/S | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°003-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y limpieza de lámpara. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión, limpieza, ajustes mecánicos lubricación de piezas móviles. - Revisión de pieza de mano. - Revisión de válvula retractora. - Revisión de frasco presurizador y limpieza de escupidera. - Revisión de sellos de pedal de control. - Revisión y limpieza de tarjeta electrónica. - Revisión de componentes. - Revisión y ajuste de sillón, cabecera y protector. - Revisión de motores eléctricos. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
153 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1358 | P.S. LA PUNTA | I - 1 | UPSS CONSULTA EXTERNA | NIÑO SANO | BALANZA DIGITAL | BIOMEDICO | 602207380041 | SECA | 813 | 8813120232439 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°004-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
154 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1358 | P.S. LA PUNTA | I - 1 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | EQUIPO NEBULIZADOR | BIOMEDICO | 532255710092 | SILFAB | N32 | DB5422E | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°004-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Desmontaje del equipo. - Revisión y limpieza de placas electrónicas. - Revisión y verificación del sistema eléctrico, electrónico. - Montaje del equipo. - Revisión de sistema eléctrico (cables, switch, aislamiento, alimentación etc.). - Inspección de fugas en el sistema de vacío. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
155 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1362 | P.S. QUILCA | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ADMISION | BALANZA DE PIE DIGITAL DE 200 kg | BIOMEDICO | 602206160164 | SECA | 813 | 8813252201195 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°005-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
156 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1362 | P.S. QUILCA | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ENFERMERIA | BALANZA PEDIATRICA DIGITAL | BIOMEDICO | 602208560185 | SECA | 354 | 8354100230206 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°005-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
157 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1362 | P.S. QUILCA | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | OBSTETRICIA | EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL | BIOMEDICO | 532248020062 | EDAN | SONOTRAX II PRO | M21801160088 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°005-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y verificación de transductor. - Limpieza interna y externa de la sonda. - Verificación del sistema de alimentación eléctrica. - Verificación de funcionamiento de batería y sistema de carga. - Revisión de la funcionalidad Doppler. - Revisión y limpieza de conectores y cables. - Verificación de volumen de altavoz. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
158 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1362 | P.S. QUILCA | I - 2 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | ESTERILIZADOR | BIOMEDICO | 532260470113 | DIGISYSTEM | DSO300D | 904073 | 3 | 7 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°005-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de cámara de esterilizado. - Revisión de termómetro. - Reparación de seguro de puerta. - Revisión y limpieza de sistema de circulación de aire. - Revisión de control de tiempo. - Revisión del sistema de aislamiento térmico y resistencias calefactoras. - Revisión de control de temperatura. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de nivelado de cámara. - Verificación de temperatura. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
159 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1362 | P.S. QUILCA | I - 2 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | UNIDAD DENTAL | BIOMEDICO | 532298200028 | 3M | 1026 | S/S | 4 | 10 | X | X |  |  | X | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°005-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y limpieza de lámpara. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión, limpieza, ajustes mecánicos lubricación de piezas móviles. - Revisión de pieza de mano. - Revisión de válvula retractora. - Revisión de frasco presurizador y limpieza de escupidera. - Revisión de sellos de pedal de control. - Revisión y limpieza de tarjeta electrónica. - Revisión de componentes. - Revisión y ajuste de sillón, cabecera y protector. - Revisión de motores eléctricos. - Reparación y ajuste de mangueras y conectores. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
160 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 7723 | P.S. SOLIDARIDAD | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | MEDICINA 1 | EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL | BIOMEDICO | 532255710082 | BEURER | IH 21 | 2018D36/033974 | 3 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°006-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Desmontaje del equipo. - Revisión y limpieza de placas electrónicas. - Revisión y verificación del sistema eléctrico, electrónico. - Montaje del equipo. - Revisión de sistema eléctrico (cables, switch, aislamiento, alimentación etc.). - Inspección de fugas en el sistema de vacío. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
161 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 7723 | P.S. SOLIDARIDAD | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | MEDICINA 1 | ESTERILIZADOR | BIOMEDICO | 532260470111 | STEEL-PRODUCTS | S/M | S/S | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°006-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de cámara de esterilizado. - Revisión de termómetro. - Revisión de puerta. - Revisión y limpieza de sistema de circulación de aire. - Revisión de control de tiempo. - Revisión del sistema de aislamiento térmico y resistencias calefactoras. - Revisión de control de temperatura. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de nivelado de cámara. - Verificación de temperatura. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
162 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L | BIOMEDICO | 112260390065 | VESTFROST | VLS 304 | 459403 | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de presión del gas refrigerante. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
163 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO FUNCIONAL DE TELECONSULTAS | OXIMETRO DE MESA | BIOMEDICO | 532288080029 | BISTOS | BT-720 | DEPB0221 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Desmontaje del equipo. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Revisión de sistema de alimentación y batería. - Revisión del sensor de saturación (dedal). - Montaje del equipo. - Verificación de SPO2 y BPM con simulador. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
164 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO DE MEDICINA | ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL | BIOMEDICO | 532208120053 | MEDIPUMP | 1634 | S/S | 3 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Limpieza integral del equipo. - Revisión de partes mecánicas, sistema eléctrico y accesorios. - Revisión del sellado de nivel de líquido. - Inspección de fugas en el sistema de vacío. - Verificación de rango de vacío. - Adaptar conexión 12VDC 6A (Tipo cigarrera) - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
165 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPSS CONSULTA EXTERNA | ENFERMERIA | BALANZA NEONATAL DIGITAL | BIOMEDICO | 602206160170 | SECA | 354 | 8354095191051 | 3 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Revisión y entrega de pilas o baterías necesarias (caso corresponda). - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
166 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | ATENCION CON MEDICAMENTOS | FARMACIA | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140006 | GREE | GMH12AAB-D3NNA1A/O - GWH12AAB-D3NNA3A/I | 4K54390100024 - 4L26710000020 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
167 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ANALIZADOR MULTIPLE | BIOMEDICO | 532205410003 | BODITECH | ICHROMA | IR2RF254311 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Inspección visual del equipo. - Limpieza y desinfección del analizador de inmunoensayo. - Limpieza y desinfección de pantalla. - Verificación de baterías. - Verificación y entrega de calibrador. - Entrega de pruebas HbA1c x25 Pbas. - Entrega de pruebas T3 x25 Pbas. - Entrega de pruebas T4 x25 Pbas. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
168 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1357 | C.S. EL CARMEN | I-3 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | BALANZA DE PIE DIGITAL DE 200 kg | BIOMEDICO | 602206160159 | SECA | SECA813 | 212915 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°007-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas - Revisión y entrega de pilas o baterías necesarias (caso corresponda). - Revisión y ajuste de estabilidad. - Verificación de tallímetro. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
169 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1360 | P.S. HACIENDA EL MEDIO | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CADENA DE FRIO | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL | BIOMEDICO | 112220300034 | VESTFROST | MF314 | 20131112588 | 10 | 10 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°009-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de presión del gas refrigerante. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Cambio de empaquetadura. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
170 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1360 | P.S. HACIENDA EL MEDIO | I - 2 | UPSS CONSULTA EXTERNA | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L | BIOMEDICO | 112260390053 | VESTFROST | MK-144 | 20123703415 | 10 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°009-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de presión del gas refrigerante. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
171 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1360 | P.S. HACIENDA EL MEDIO | I - 2 | ATENCION CON MEDICAMENTOS | FARMACIA | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140022 | COLDPOINT | SPLIT TYPE CHWC-12P | S/S | 1 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°009-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
172 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1360 | P.S. HACIENDA EL MEDIO | I - 2 | ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | TOPICO | ESTERILIZADOR | BIOMEDICO | 532260470110 | MEMMERT | SN-30 | B121.0218 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°009-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de cámara de esterilizado. - Revisión de termómetro. - Revisión de puerta. - Revisión y limpieza de sistema de circulación de aire. - Revisión de control de tiempo. - Revisión del sistema de aislamiento térmico y resistencias calefactoras. - Revisión de control de temperatura. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de nivelado de cámara. - Verificación de temperatura. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
173 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140004 | YORK | YHFE18YJMAXAO-X | 020402102119010147 | 6 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
174 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO | ELECTROMECANICO | 112236140016 | MASTHERMATIC | SPLIT AIR | S/S | 1 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Reparación de drenaje de agua condensada de unidad interior. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
175 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE | BIOMEDICO | 532208120057 | CAMI | 043000 | 042996 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Limpieza integral del equipo. - Revisión de partes mecánicas, sistema eléctrico y accesorios. - Revisión del sellado de nivel de líquido. - Inspección de fugas en el sistema de vacío. - Verificación de rango de vacío. - Entrega de filtros hidrofóbicos x6 UND. - Prueba de funcionamiento | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
176 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE | BIOMEDICO | 532208120058 | CAMI | NEWHOSPIVAC AC 350 FS5 | 043000 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Limpieza integral del equipo. - Revisión de partes mecánicas, sistema eléctrico y accesorios. - Revisión del sellado de nivel de líquido. - Inspección de fugas en el sistema de vacío. - Verificación de rango de vacío. - Entrega de filtros hidrofóbicos x6 UND. - Prueba de funcionamiento | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
177 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | DETECTOR FETAL | BIOMEDICO | 532231910003 | EDAN | SONOTRAX II PRO | M22910990055 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y verificación de transductor. - Limpieza interna y externa de la sonda. - Verificación del sistema de alimentación eléctrica. - Verificación de funcionamiento de batería y sistema de carga. - Revisión de la funcionalidad Doppler. - Revisión y limpieza de conectores y cables. - Verificación de volumen de altavoz. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
178 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | EQUIPO ELECTROESTIMULADOR MUSCULAR PORTATIL | BIOMEDICO | 532261420001 | FORMA STOCK | SET STIMUPLEX HNS12 | 380320 | 4 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Verificación del estado físico y funcional de cables y electrodos. - Limpieza externa del equipo y de los accesorios. - Verificación del sistema de alimentación eléctrica (cable de poder, adaptador, enchufe). - Revisión de batería interna y comprobación del sistema de carga. - Verificación de la funcionalidad de los parámetros de estimulación (frecuencia, amplitud, duración del impulso). - Comprobación de la precisión de la salida del estímulo con instrumento de medición o carga simulada. - Limpieza y revisión de conectores de salida y terminales. - Verificación del funcionamiento de los indicadores visuales y/o sonoros (display, LEDs, alarmas). - Prueba final de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
179 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | MESA METALICA PARA OPERACION QUIRURGICA | BIOMEDICO | 536470940007 | STEIN HEALTHCARE | B102EH | CCFSHA1733509 | 8 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de base del equipo. - Revisión de panel y/o pedal de control. - Revisión, limpieza y lubricación de motores y/o bomba hidráulica. - Revisión y limpieza de tanque, mangueras y pistones del sistema hidráulico, caso corresponda. - Revisión de nivel de hidrolina, caso corresponda. - Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas, contactos y terminales. - Revisión de baterías y sistema de carga. - Revisión y limpieza del sistema mecánico de movimiento. - Revisión y limpieza de pieceros, cabecera acolchada en general. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Cambio de control de mano. - Prueba de seguridad eléctrica. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
180 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | BALANZA PEDIATRICA DIGITAL | BIOMEDICO | 602208560175 | SECA | 354 | 8354210230361 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
181 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1366 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CENTRO QUIRURGICO | CENTRO QUIRURGICO | ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 60 L | BIOMEDICO | 532260470106 | BIOBASE | BKM-Z60B | BKMZ60B19125001 | 7 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de compuerta. - Cambio de empaquetadura de puerta. - Cambio de válvula de seguridad. - Cambio de electroválvulas necesarias para su operatividad. - Revisión del panel del control. - Revisión del sistema de calentamiento. - Revisión y limpieza de electroválvulas. - Cambio de filtro de aire. - Revisión de cámara. - Revisión del sistema de aislamiento térmico. - Revisión de sensores de temperatura, presión y nivel. - Revisión del sistema de drenaje. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de nivelado de cámara. - Verificación de temperatura. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
182 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1410 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | EMERGENCIA | ELECTROCARDIOGRAFO | BIOMEDICO | 532234770022 | CARAWEL | CEG 1103L | 123L21601252S33 | 4 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de electrodos tipo pinza y chupón. - Revisión del panel de control. - Revisión y limpieza de pantalla. - Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas, contactos y terminales. - Cambio de batería. - Cambio de cable paciente. - Cambio de pinzas y ventosas. - Revisión y limpieza de impresora. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación con simulador ECG. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
183 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1432 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS EMERGENCIA | EMERGENCIA | VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO PORTATIL | BIOMEDICO | 532298550002 | SIARE | SIRIO S2/T | 66684 | 4 | 7 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión y limpieza de filtros de aire. - Revisión y limpieza de tuberías y accesorios de conexión. - Cambio de batería (12VDC 2A) y revisión del sistema de carga. - Revisión y limpieza de tarjetas, contactos y terminales. - Revisión de funcionalidad de modos de ventilación (volumétrico, presión, etc.). - Revisión de parámetros de ventilación (frecuencia respiratoria y volumen). - Revisión y verificación de sensores de presión y flujo. - Revisión de alarmas. - Revisión de sistema de suministro de oxígeno, si es que es aplicable. - Revisión de funcionamiento de humidificador, si es que es aplicable. - Revisión de funcionamiento de sistema de compensación de fugas. - Limpieza y desinfección externa del equipo. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
184 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1454 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 24000 BTU | ELECTROMECANICO | 112233660001 | SOLE | S/M | MOX330-24CN1-NB8 | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
185 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1476 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 17270 BTU | ELECTROMECANICO | 112233660002 | SOLE | SOLAIR009/SOLE-12CRN2 | 340D151880314290130130 | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
186 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1498 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 24000 BTU | ELECTROMECANICO | 112233660003 | MIDEA | MOX330-24CN1-NB8 | S/S | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
187 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1520 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL DE 300 KG | BIOMEDICO | 602206720007 | PATRICK S | TCS-R3 | S/S | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
188 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1542 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL DE 300 KG | BIOMEDICO | 602206720008 | PATRICK S | TCS-R3 | S/S | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
189 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1564 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | FARMACIA | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140003 | YORK | YHFE12XJMAXA-RX | 020202881181000524 | 6 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
190 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1586 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | FARMACIA | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140005 | LENNOX | LM012C0 | S2820J6467 | 4 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
191 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1630 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS FARMACIA | FARMACIA | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL DE 300 KG | BIOMEDICO | 602206720009 | PATRICK S | TCS-R3 | S/S | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
192 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | CONSERVADOR PARA SANGRE | BIOMEDICO | 112226240001 | CIMMSA | RSB-TC 100 L | L-1044 | 3 | 10 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Desmontaje del equipo. - Revisión del sistema eléctrico de alimentación. - Revisión, limpieza de empaque de puerta. - Revisión y limpieza de rejillas y cámara de conservación. - Revisión de bisagras y manilla. - Revisión del termostato. - Revisión del visor y verificación de temperatura. - Verificar el espacio alrededor del equipo. - Revisión y limpieza del compresor. - Revisión y limpieza de condensador. - Verificación del evaporador y estructura. - Montaje y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Revisión de batería y sistema de carga. - Verificación de alarmas. - Recarga de gas refrigerante en caso requiera. - Verificación y nivelado del equipo. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
193 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT | ELECTROMECANICO | 112236140015 | MIDEA | MSAFB-12CRN1-NB8 | FOREST CONVENCIONAL | 3 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general del estado físico de la unidad interior y exterior. - Limpieza de filtros de aire de la unidad interior. - Limpieza del evaporador (unidad interior). - Limpieza del condensador (unidad exterior), incluyendo aletas y serpentines. - Limpieza del ventilador (turbina) de la unidad interior. - Limpieza del ventilador axial de la unidad exterior. - Verificación y limpieza del drenaje de agua y bandeja de condensados. - Verificación de presión del gas refrigerante con manómetro. - Revisión visual de tuberías de refrigeración y sus conexiones. - Revisión del aislamiento térmico de las tuberías. - Verificación del funcionamiento del control remoto y estado de baterías. - Revisión del sistema eléctrico: cables, conectores y tarjeta electrónica (si aplica). - Revisión del estado del capacitor y otros componentes eléctricos. - Verificación del estado del compresor (sonido, vibración, arranque). - Limpieza externa de la unidad interior (paneles, difusores) y exterior (rejillas, cubierta). - Verificación del termostato y control de temperatura. - Comprobación del ciclo de encendido y apagado automático. - Lubricación de piezas móviles. - Revisión de fijaciones y soportes (verificar que no haya vibraciones anormales). - Prueba de funcionamiento final y registro de parámetros (temperatura, presión, amperaje). | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
194 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS PATOLOGIA CLINICA | LABORATORIO | ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO | BIOMEDICO | 532202400012 | EXCBIO | EC9005 | EC90052412238 | 1 | 5 | X | X |  | X |  | CORRECTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Revisión y limpieza conectores, módulos y tarjetas. - Revisión y limpieza del sistema óptico. - Revisión y limpieza de filtros. - Revisión y limpieza de celda de flujo. - Revisión del sistema de absorción de muestra. - Revisión de intensidad de luz. - Revisión de programación de pruebas. - Cambio de lampara. - Prueba de blancos y ajuste de ganancias. - Calibración y ajuste de factor de pruebas bioquímicas necesarias. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
195 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS CONSULTA EXTERNA | NIÑO SANO | BALANZA DIGITAL | BIOMEDICO | 602207380039 | SECA | 813 | 8813120232577 | 1 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Entrega de baterías de repuesto AA x6 - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
196 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | SALUD MENTAL | DESFIBRILADOR | BIOMEDICO | 532230010011 | CU MEDICAL | IPAD CU.SP2 | G2U51C071 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Limpieza integral del equipo. - Revisión y prueba de circuito de carga de batería. - Revisión y prueba de cable paciente ECG, palas de desfibrilación. - Verificación de parámetros (alarmas, filtros, ECG, potencia de descarga, sincronismo). - Prueba de ECG con simulador de ECG. - Pruebas de descarga con analizador de desfibrilación. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
197 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | SALUD MENTAL | ESTERILIZADOR | BIOMEDICO | 532260470116 | OVENS | EAS-50L | 007/0024-01 | 2 | 7 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios externos. - Revisión del sistema de alimentación eléctrica. - Revisión y limpieza de cámara de esterilizado. - Revisión de termómetro. - Revisión de puerta. - Revisión de control de tiempo. - Revisión del sistema de aislamiento térmico y resistencias calefactoras. - Revisión de control de temperatura. - Montaje de piezas y ajustes finales. - Limpieza y desinfección externa. - Verificación de nivelado de cámara. - Verificación de temperatura. - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
198 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | SALUD MENTAL | OXIMETRO DE MESA | BIOMEDICO | 532288080027 | EDAN | M3A | 360125-M23813040005 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Desmontaje del equipo. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Revisión de sistema de alimentación y batería. - Revisión del sensor de saturación (dedal). - Montaje del equipo. - Verificación de SPO2 y BPM con simulador. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
199 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | SALUD MENTAL | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO | BIOMEDICO | 532288390235 | EDAN | H100B | 360101-M23608160017 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Inspección visual inicial del equipo. - Desmontaje del equipo. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Revisión de sistema de alimentación y batería. - Revisión del sensor de saturación (dedal). - Montaje del equipo. - Verificación de SPO2 y BPM con simulador. - Pruebas de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028
200 | 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 403-768: SALUD CAMANA | 1344 | HOSPITAL DE CAMANA | II-1 | UPSS HOSPITALIZACION | SALUD MENTAL | BALANZA DE PIE DIGITAL CON TALLÍMETRO CAPACIDAD 220 kg | BIOMEDICO | 602206520099 | SECA | 777 | 100000116437 | 2 | 5 | X | X | X |  |  | PREVENTIVO | EE.SS. | 768 - IT N°008-2025 | 1 | - Revisión general de partes y accesorios. - Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. - Verificación de estabilidad. - Verificación de medidas de peso. - Limpieza y desinfección integral. - Entrega de baterías de repuesto AA x6 - Prueba de funcionamiento. | 1 | NUEVA INCLUSION AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2026-2028 | 1084927.5
Note on J4: BIOMEDICO ELECTROMECANICO MOBILIARIO VEHICULO
Note on Q4: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestación similar
Note on R4: El equipamiento no supera su vida útil
Note on S4: El equipamiento se encuentra funcionando, rinde o cumple según estándar o especificación de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
Note on T4: El equipamiento se encuentra funcionando, pero NO rinde o cumple según estándar o especificación de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
Note on U4: El equipamiento no se encuentra funcionando por defectos técnicos propios del bien
Note on V4: PREVENTIVO o CORRECTIVO